附件：

COD、氨氮（含流量计、数采仪）在线监测设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线监测设备 | 测量方法：重铬酸钾氧化还原分光光度法 显示屏：5.6寸TFT彩色触摸屏 测量范围：（0～200）mg/L；(0～600）mg/L；(0～1200）mg/L；可应用户要求扩展 测量精度：质 控 样 ：±3mg/L(COD＜30mg/L)；±10%（30mg/L≤COD＜60mg/L）； ± 6%（60mg/L≤COD＜100mg/L）；±5%（COD ≥100mg/L） 实际水样：±5mg/L(COD＜30mg/L)；±15%（30mg/L≤COD＜60mg/L）； 10%（60mg/L≤COD＜100mg/L）；±10%（COD ≥100mg/L） 零点漂移：±5% mg/L 量程漂移：±5% F.S. 检测下限：3mg/L 测量周期：测量周期25分钟/次；可设置在线自动监测周期：0.5小时/次 试剂耗量：（0.7～2.6）毫升/次/试剂；配用CODMn-B型试剂套装，可保证30天共计380次测量 自动标定：可设置自动标定，最小间隔1天 自动清洗：每次测量后仪器自动清洗管路 数据存储：50万次历史数据储存（十年以上全数据记录） 接口输出：标配：RS232/RS485、两路4-20mA；选配：无线物联网接口、、微型打印机、联动控制接口 外接电源：(220±22)VAC； (50±2.5)Hz； 仪器功率：日均50W；峰值时<300W 环境温湿度：(0～40) oC，相对湿度≤90%, 无冷凝结露 外接水样：压力：（-10～+2）KPa；流速：（-1.0～0.5）m/s；温度：（5～40）oC | 台 | 1 |
| 2 | 氨氮在线监测设备 | 测量方法：纳氏试剂分光光度法 显示屏：5.6寸TFT彩色触摸屏 测量范围：（0～12）mg/L；（0～25）mg/L；（0～50）mg/L；可应用户要求扩展至（0～300）mg/L 测量精度：质 控 样：±5%F.S.；实际水样：±6%F.S. 零点漂移：±5% F.S. 量程漂移：±5% F.S. 检测下限：0.02mg/L 测量周期：测量周期最短15分钟/次；可设置在线自动监测周期：0.5小时/次 试剂耗量：0.7毫升/次/试剂；配用试剂套装，可保证2个月满负荷共计800次测量 自动标定：可设置自动标定，最小间隔1天 自动清洗：每次测量后仪器自动清洗 数据存储：50万次历史数据储存（十年以上全数据记录） 接口输出：标配：RS232/RS485、两路4-20mA；选配：无线物联网接口、联动控制接口 外接电源：(220±10%)VAC； (50±5%)Hz； 仪器功率：日均50W；峰值时<300W 环境温湿度：(0～40) oC，相对湿度≤90%, 无冷凝结露 外接水样：压力：（-10～+2）KPa；流速：（-1.0～0.5）m/s；温度：（5～40）oC | 台 | 1 |
| 3 | 明渠流量计 | 公称通径（mm）：管道式四氟衬里：DN10～DN600 管道式橡胶衬里：DN40～DN1200 流动方向：正，反，净流量 污水处理流量计量程比：150：1 重复性误差： 测量值的±0.1% 精度等级：管道式：0.5级，1.0级 被测介质温度：普通橡胶衬里：－20～＋60℃ 高温橡胶衬里：－20～＋90℃ 污水处理流量计聚四氟乙稀衬里：－30～＋100℃ 污水处理流量计高温型四氟衬里：－20～＋180℃ 污水处理流量计额定工作压力：（高压可定制） DN6－DN80：≤1.6MPa DN100－DN250：≤1.0MPa DN300－DN1200：≤0.6MPa 电导率范围：被测流体电导率≥5μs/cm 电流输出，负载电阻： 0～10mA：0～1.5kΩ 4～200mA：0～750 kΩ 数字频率输出：输出频率上限可在1～5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。 供电电源：AC220V或DC24V 污水处理流量计要求直管段长度：上游≥5DN，下游≥2DN | 台 | 1 |
| 4 | 环保数采仪 | 芯片主频：200MHz； 存储器：256M，可选外部存储：SD卡及USB存储设备； 操作系统：内置Linux操作系统 仪表接口: 模拟量输入AI：8 路，精度12位A/D，0～20mA /4～20mA或0～5V；开关量输入DI：8 路，光电隔离，直流12-48V开关量输出DO：2路，250V/3A 交流直流可选数字量：6路RS232 ，1路RS485 显示单元:5.7寸液晶屏 通讯方式以太网：2个（10M/100M），双通道冗余备份；GPRS/CDMA：可选GPRS/CDMA方式，可多中心传送 二次开发接口:USB接口：2个（1个USB Host、1个USB Device），可实现本地程序；以太网接口：设置，通讯 数据采集误差:≤0.3‰ 系统时钟计时误差：≤±0.15‰ 电磁兼容:满足IEC三级标准 电源:220VAC ± 15％ 50HZ ± 5％ 后备电池:12V >=2A（可选），掉电情况下，至少正常工作6小时 安装结构:壁挂式，可选其它方式 三防设计:防水、防尘、防破坏 通讯协议:HJ/T212-2005污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准。 相对湿度:0～99％ 环境温度:－20℃～＋70℃ 天线:外置，全天候，自带吸盘 | 台 | 1 |