台式蒸汽灭菌器技术参数

一、用于有包装和无包装的精密手术器械、超乳手柄、牙科手机、内窥镜等耐高温高压器械以及织物（无纺布等）、器械盒等的灭菌。

二、达到温度和压力双重匹配；阶梯式升温模式，确保腔体内热度均匀分布、灭菌安全可靠。电子和机械式的温度和压力监测器提供双重监控和保障。

三、.平面门设计，紧密贴合腔体，安全无泄漏。单手轻松开启和关闭，双重保险的机械装置防止门锁意外开启。

四、腔体由316L特种不锈钢制作而成，耐用性远胜304不锈钢腔体。全腔体电镀工艺，超强抗腐蚀能力，确保腔体内无菌斑和杂质残留。

五、 指标

- 最高安全工作压力：0.28 Mpa

- 电压：220 V；电流：10 A；功率：2200 W

- 腔体尺寸（mm）：280×430

- 设备外形尺寸D*W*H（mm）：660*530*440

- 有效使用容积≥ 28升

- 腔体深度≥ 45 cm，确保可以放置较长灭菌器械和包裹

六、功能与特点

- 有效容积≥28升，腔体最深度为≥45 cm，基本涵盖所有开放性手术和微创手术所需器械的尺寸。

- 配备高效的膜片式负压真空泵，通过空气换热器迅速冷却腔体内抽出的气体，确保真空泵维持高效，无需外接上下自来水而起到降温作用。

- 提供多次预真空和后真空干燥功能。最高真空度高达4 kPa，远超国际标准。

- 具有的“预真空 + 正脉冲”功能，确保灭菌效果最佳。

- 配置强力蒸汽发生器：316L不锈钢材质，可承受3千瓦功率，能够快速制备超纯蒸汽。

- 配备独立蓄水箱和废水箱，免除因外接水循环设备而产生额外费用。水箱采用环保硬塑料制造。

- 通过有效的热转换达到降低能耗的作用，充分体现以色列产品高效节能的特性。

- 多功能控制面板：彩色LCD液晶屏幕，可进行包括中英法德等26种语言在内的界面切换。实时显示灭菌程序、压力、温度及时间等信息。智能化显示故障信息，无需对照故障代码。一键启动，提高工作效率。

- 过热保护功能：配备3组热敏器件，具有“机械式 + 电子式”双重保护，在过热时通过控制物理源及信号源来自动切断电源，以保护腔体和电子器具。

- 过压保护功能：腔体和蒸汽发生器都配备安全阀避免过压。

- 缺水保护提醒：配置缺水保护探头，自动提醒加水。

- 包含5个预设程序、2个检测程序以及20个客户自定义程序。在符合国家灭菌规范的情况下，可根据灭菌需求，自定义灭菌程序。

- 外壳采用铝板制造，涂环氧漆，防锈防腐蚀，防高压和高温度下的变形。门把手采用硬塑料制造，可安全触摸并绝热。

- 腔体采用电抛光316L不锈钢制造；腔体5年质保。

- 门采用CF8不锈钢制造。托盘采用316L不锈钢制造。

- 灭菌循环次数计数器：技术范围从0到999并可重置为零。

- 机械式门锁与电子双重保险锁：电磁锁在腔内有压力的情况下保证锁定门把手；门锁失效保护装置确保在腔内高温高压不会在工作中外泄。

- 高精确控制系统确保准确的灭菌结果。温度精准控制在±0.5℃范围内。

- 可选配内置热敏打印机或外接无纸打印机或实时监测仪，记录灭菌全过程。

- USB和互联网接口可用来传输或转存至少200个灭菌记录。可选择接入医院内部系统，实时监测灭菌周期，完美实现追溯功能。

- 产品技术符合中国制造标准：YY/T 0646-2015。

- 质量标准符合：ISO13485:2016, ISO9001

- 配置 ：

- 不锈钢托盘        5个

- 托盘架               1个

- 托盘手柄             1个

- 排水管               2条

- 使用说明书           1本

- 内置热敏打印机       1件