胎儿脐血流检测仪参数

<预算金额：8.65万元/台>

- 技术参数

1、胎儿脐血流检测频率：超声频率5.0MHz。

2、超声强度：输出≤20mW/c㎡。

▲3、血流速度测量范围：5cm/s～100cm/s 。

▲4、FHR检测范围：30FHR～240BPM。

5、自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标。

6、实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。

▲7、配备一体化工作站和脐血流主机安装在一体化合金移动支架系统上，配置探头架易放端口；可任意调节支架高度，轻巧简约，占地面积小，配备推把和4爪滑轮，移动方便。

8、精确十字坐标测量：十字坐标测量功能,实时精确显示谱图上每一个点。

9、机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断，允许医生修改机内正常范围，便于临床科研。

▲10、实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析，探头灵敏度高，双方向血流自动识别；双通道立体声血流音监听。

▲11、波形记录：记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI，指标重复性好，特异性强。

12、开机后应能自动进入专用软件。

13、具备病案管理功能。

14、具有采集和储存流速谱图的功能。

15、数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案;归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。