耳鼻喉头颈外科综合治疗台技术参数

（预算价：9.9万元/套）

1、电源电压 ： AC220V 50Hz， 整机功率 ： 1.8KW 负压压力 ： 700mmHg， 正压压力 ：1.2-2.0kgf/㎝²

2、操作台面：治疗台台面采用高级双层夹胶玻璃材料制作，箱体采用钣金折弯工程及喷漆工艺；流线型设计制作；坚固程度远优于人造大理石且外形美观大方，不吸色、不生锈、防划痕，颜色与台面协调，台面尺寸≥940×570mm.

3、药喷枪：4直2弯，可拆卸，枪体轻巧且手感好，喷雾均匀，无滴水现象，有残液回吸功能故不易堵塞，采用双动开关且提起工作时噪音≤50dB。

4、吸枪：吸力0-700mmhg,吸力可调，防回流装置，安全环保，易清洁，配2套；￠3mm各2支、￠2.5mm各3支吸引管，噪音≤50dB。

5、吹枪：正压：0-0.28Mpa，有压力调节功能，噪音≤50dB。

6、除雾装置：450W,加温时间9S、15S、20S可分三级调节及时间显示，全电脑控制，12V弱电，有电安全保护。

7、LED照明灯：色温3200-3500K，光照度≥1200LX，9V、6W，使用寿命10万小时，光色柔和聚束光线，无热辐射，无发热感，带阻力平衡支臂，操作移动可在任意位置固定。

8、内置式冷光源：LED光源；3.7V；50W，为设备扩展功能，预留空间

*9、独立智能控制系统：控制整机电源及治疗台所有工作单元、强电转弱电。 工作单元包含：照明灯、阅片灯、喉镜预热装置、冷光源（内置）、排污系统装置带预警灯提示等。

*10、自动预警排污清洁装置：主、副污物瓶设计，集中式污物处理方式，并有污物容量上限及自动预警指示灯提示功能。

*11、正压力泵：75W，进口空压机，性能稳定，噪音小≤50dB，使用寿命长，最高压力为3Kg/cm²以上。

12、负压力泵：350W，：性能稳定，噪音小≤40dB，使用寿命长，最高吸引力为700mmHg。

13、观片灯（LED）：LED光源，可调亮度；无发光死点，无须更换灯管。