甲状腺手术器械包技术参数

- 设备名称：甲状腺手术器械包

- 数量：1套

- 三、用途：该器械包主要用于进行甲状腺相关手术。

四、主要技术参数及配置要求：

（一）配置要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬吊装置固定器 | 台 | 1 |
| 2 | 悬吊杆 | 套 | 1 |
| 3 | 悬吊卷链器 | 套 | 1 |
| 4 | Ⅰ型甲状腺拉钩 | 个 | 3 |
| 6 | Ⅱ型甲状腺拉钩 | 套 | 2 |
| 7 | 使用说明书 | 份 | 1 |
| 8 | 合格证 | 份 | 1 |

- 主要技术参数

| 序号 | 主要技术参数 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- |
| I型甲状腺牵开器 悬吊装置固定器 | YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm 最小调整角度：10度 悬吊杆孔径：≤D20mm | 可通过调整齿形螺纹套调节悬吊杆角度，并可上下调节高度，自由度高。 |
| I型甲状腺牵开器悬吊杆 | YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm 高低调节范围：0-64cm 横向调节范围：0-55cm |  |
| I型甲状腺牵开器 悬吊卷链器 | YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm 高低调节范围：0-10cm | 可拆卸成三个零件，清洗、灭菌彻底。结构简单牢靠，上下调节范围大，手术操作方便 |
| Ⅰ型甲状腺拉钩 小号左弯 | YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造，具有不小于50N的弹性拉力。 头部宽度：≥40mm 头端弯曲角度：30度 钩身长：≥21cm 悬高：≤9cm 头端镂空 | 头宽40，拉钩头端尺寸小，进入人体容易，钩头部分与钩体角度为30度，符合人体生理结构，整个承托肌肉形成完美的暴露间隙，使甲状腺腔镜手术具有良好的操作空间，大大降低手术难度，提高效率，可使手术时间接近传统开放手术。拉钩带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾或水汽影响视野。 |
| Ⅰ型甲状腺拉钩 小号右弯 | YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造，组织拉钩具有不小于50N的弹性拉力。 头部宽度：≥40mm 头端弯曲角度：30度 钩身长：≥21cm 悬高：≤9cm 头端镂空 | 头宽40，拉钩头端尺寸小，进入人体容易，钩头部分与钩体角度为30度，符合人体生理结构，整个承托肌肉形成完美的暴露间隙，使甲状腺腔镜手术具有良好的操作空间，大大降低手术难度，提高效率，可使手术时间接近传统开放手术。拉钩带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾或水汽影响视野。 |
| Ⅰ型甲状腺拉钩 中号直 | YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造，组织拉钩具有不小于50N的弹性拉力。 头部宽度：≥50mm 钩身长：≥20cm 悬高：≥8cm 头端镂空 | 头宽60，整个承托肌肉，形成完美的暴露间隙，使甲状腺腔镜手术具有良好的操作空间，大大降低手术难度，提高效率，可让手术时间接近传统开放手术。拉钩带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾或水汽影响视野。 |
| Ⅱ型甲状腺拉钩 | YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造，组织拉钩具有不小于50N的弹性拉力。 长短钩身长度：≤6/17cm 钩头宽度≥15mm | 用于手术初始建立腋窝也甲状腺之间的腔道。长钩头设计异常适合经腋窝甲状腺手术的建腔。 |

- 其他要求：

1、质保1年。

2、供货要求：按医院指定地点供货并安装。

3、预算价： 8.5万元/套。

注：“★”项为本项目实质性技术参数，必需满足，不允许负偏离；“▲”项为本项目重要技术参数。